[image: image13.jpg]ELECTRICAL PRODUCTS

4 B R —# % : 400-060-1718
8 77 i 3% i REFHNE

ELECTRIC TEST EQUIPMENTS R&D MANUFACTURER

T

FREZ AR mnessnrgaRLE

& ERi: 027-87455965 EfF: 027—87455183

& www.wh-huayi.com

Bl = whhuayi@l26.com

s O EUNT M EA T A XS 40 SEI (£H) AP TWE 11 %

www.wh-huayi.com

vvvvvvvvvvvvv





[image: image4.png]BIVESBEHRRERAD HY-TX1000 25 [F 88§k 5 8th BRI 1Y

Wuhan Huayi Power Technology Co., Ltd.






尊敬的顾客

感谢您使用本公司生产的产品。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读使用说明书，将可帮助您正确使用本仪器。
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我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许差别。若有改动，我们不一定能通知到您，敬请谅解！如有疑问，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。
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由于输入输出端子、测试接线柱等均有可能带电，您在插拔测试线、电源插座时，可能产生电火花，小心电击。为避免触电危险，务必遵照说明书操作！

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。
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警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。
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小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

HY-TX1000变压器铁芯接地电流测试仪
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变压器铁芯接地电流测试；交流漏电电流、电流、频率在线测试。

●主要适用于变压器、电抗器等电气设备的铁芯与夹件的泄漏电流测试。能及时发现变压器潜伏性的故障，是保证变压器安全运行和正常维护的主要工具。

●采用3．5寸彩色触摸屏、实时显示被测电流的大小及波形，操作便捷直观。

●大囗径电流钳，不必断开被测线路，携带方便特别适合现场在线测试。非接触测量，快速安全可靠。

●电流钳采用坡莫合金铁芯、CT双层屏蔽技术，性能稳定精度高，抗干扰能力强，适用于复杂的干扰环境。

●报警功能，数据存储功能，时间设置功能，编号设置功能。

●配备USB接囗、通讯线及软件，监控软件具有在线实时监控与历史数据读取、查阅、保存、报表等功能。

	电源
	DC9V碱性干电池LR6 1.5V><6

	钳口尺寸
	80 m m × 80 m m

	电流量程
	ACO．00mA～100A

	最小分辨率
	0 · 01 mA

	精度
	±0.5%+5dgt

	频率量程
	IOHZ～1000HZ

	显示模式
	3．5寸彩色触摸液晶屏（320dots × 240dots）；显示域： 71 m m × 53 m m

	操作方式
	同时具有智能触摸和按键控制方式

	主机尺寸
	198mm × 100mm × 45mm

	电流钳尺寸
	194mm × 145mm × 40mm

	质量
	1230g（含电池）

	采样速率
	1次/秒

	数据存储
	200组（掉电或更换电池不会丢失数据）

	日期时钟
	具有日期时钟及设置功能

	试品编号
	具有测试点编号设置功能

	自动关机
	具有自动关机及不自动关机功能设置功能，开机默认5分钟后自动关机

	USB接囗
	具有USB接囗，可将仪表所存数据导入电脑

	报警设置
	报警临界值设定范围：10mA～99．99A

	报警指示
	当测试值超出报警临界值时，液晶闪烁、蜂鸣器响

	线路电压
	AC 600V以下线路测试

	溢出显示
	超量程溢出功能：“OL”符号显示

	电池电压
	当电池电压降到7．2V ± 0彐V时，电池电压低符号显示，提醒更换电池。

	额定电流
	最大180mA

	引线长度
	电流钳引线长度为2米

	随机附件
	主机：1件；电流钳：1件；USB通讯线：1个；碱性干电池（AAI．5V）：6个；仪表包：1件


产品订购信息、
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测试参考图例：
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	把地线钳住即测量电器设备该接地线的漏电流（需注意钳1根）

	
	单独钳住火线或零线即测量该线路的电流（需注意钳1根）

	
	把火线、零线一起钳住即测量单相的漏电流（需注意钳2根）

	
	把三相3线一起钳住即测量三相3线的漏电流（需注意3根）

	
	把三相4线一起钳住即测量三相4线的漏电流（需注意钳4根）

	
	把三相5线一起钳住即测量三相5线的漏电流（需注意钳5根）

	
	为了安全，测量高电压大电流时，在确认已正确操作测试完毕后，请将仪表移离被测导线。
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